目  录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	6

表3 非密封放射性物质	6

表4 射线装置	7

表5 废弃物	8

表6 评价依据	9

表7 保护目标与评价标准	11

表8 环境质量和辐射现状	15

表9 项目工程分析与源项	21

表10 辐射安全与防护	26

表11 环境影响分析	32

表12 辐射安全管理	47

表13 结论与建议	56

表14 审批	60

附图1本项目所在地理位置图	61

附图2 项目周边关系影像图	62

附图3 探伤室所在天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房平面布置图	63

附图4 探伤室平面布置图	64

附图5 探伤室剖面示意图	65

附件1 委托书	66

附件2 营业执照	67

附件3 厂房租赁合同	68

附件4 用地证明	70

附件5 环境检测报告	71

附件6 审查意见及修改索引	76

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 天津毅博通检测设备有限公司 |
| 法人代表 | 陈显 | 联系人 | 朱玲 | 联系电话 | 15871198496 |
| 注册地址 | 天津市滨海新区古林街道古林市场32排9号 |
| 项目建设地点 | 天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设项目总投资 (万元) | 60 | 项目环保投资 (万元) | 30 | 投资比例(环保投资/总投资) | 50.00% |
| 项目性质 | (新建 (改建 (扩建 (其他 | 占地面积(m2) | 147（本项目占地） |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | (Ⅰ类 (Ⅱ类 (Ⅲ类 (Ⅳ类 (Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类(医疗使用) (Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | (生产 | (Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | (销售 | (Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | (使用 | (Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 | / |
| 项目概述 1．建设单位情况 天津毅博通检测设备有限公司（统一社会信用代码：9112011632862903XJ，以下简称“公司”），公司注册于2015年，经营范围包括无损检测设备及相关耗材、电子通信器材批发兼零售；检测设备维修，检测设备技术咨询服务。 随着国内社会经济快速发展，高端无损检测成像设备的需求日益增长，天津毅博通检测设备有限公司为满足市场需求、解决国内高端无损检测成像设备需求高速增长的局面，经公司研究决定，拟出资60万元人民币，租赁天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角。新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目。公司租用总建筑面积147m2，租期3年（租赁协议见附件3），利用该处场所从事生产经营活动。 新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目，包括XXGH3005型、XXG2505型两个型号X射线探伤机。 项目由来 本项目的开展有利于测试设备的质量，为公司创造更大的经济和社会效益。本项目设计采取的辐射防护与安全设施能够降低X射线探伤机对公司辐射工作人员和周围公众的辐射影响，经后续理论分析，其运行所致辐射工作人员和周围公众成员的剂量符合标准“剂量限值”的要求，符合《电离辐射防护与辐射源基本标准》（GB18871-2002）中的辐射防护“实践正当性”的要求。 根据原环保部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号《关于发布<射线装置分类>的公告》规定，本项目所有型号X射线探伤机属于Ⅱ类射线装置。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（中华人民共和国生态环境部令第16号，2021年1月1日施行），本项目属于“五十五、核与辐射—172、核技术利用建设项目”中“生产、销售、使用Ⅱ类射线装置的”，应编制环境影响报告表。 受天津毅博通检测设备有限公司委托，山东海美侬项目咨询有限公司（以下简称海美侬）承担该核技术利用项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。海美侬技术人员在现场踏勘、资料调研、现状检测、预测分析的基础上，编制完成了《新建生产、销售、使用II类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响报告表》。 天津毅博通检测设备有限公司X射线探伤机生产过程仅涉及组装，本报告表不再对射线机生产中组装环节进行评价，仅针对X射线探伤机生产及售后中的使用调试环节进行辐射环境影响评价。 3．建设规模 本项目拟建地址位于天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角，公司占地面积147m2。公司租赁南侧厂房目前处于闲置状态，本项目拟建设位置隔断为三个同等面积房间，自西向东依次为办公室、操作加工贮存室、检测室，拟于检测室内东南角建设一座探伤室，探伤室内建设一个屏蔽地坑，对公司部分探伤设备进行测试。生产、销售、使用X射线探伤机XXGH3005型10台/年、XXG2505型50台/年。公司租赁位置尺寸为21m×7m×2.5m（长×宽×高），探伤室尺寸为2.5m×2.0m×2.5m（长×宽×高），材质为钢筋混凝土结构，顶部为铅钢复合结构；探伤室内地坑尺寸为0.93m×0.93m×1.3m（长×宽×高），材质为铅混凝土复合结构，地坑内设计升降平台，升降平台顶部盖板为铅铁复合结构；探伤室西墙中间位置设有1处设备进出防护门，尺寸为：1.0m×2.1m（宽×高），为铅铁复合结构、手动推拉式防护门。控制台位于探伤室西侧操作加工贮存室内东南角，距离探伤室西墙约4.5m。 本次评价射线装置情况详见表1-1。 表1-1 本项目评价的射线装置情况表 序号 项目 参数 参数 1 装置名称 X射线探伤机 X射线探伤机 2 型号 XXGH3005 XXG2505 3 类别 Ⅱ Ⅱ 4 生产、销售、使用数量（台/年） 10 50 5 最大管电压（kV） 300 250 6 最大管电流（mA） 5 5 7 工作场所 探伤室地坑内，现场探伤或固定探伤项目调试、售后现场 探伤室地坑内，现场探伤或固定探伤项目调试、售后现场 8 照射方向 竖直放置，X射线管一端朝下，周向照射 竖直放置，定向向东 4.项目选址及周边环境情况 本项目拟建地址为天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角。根据天津市国土资源和房屋管理局颁发的产权证（津字第109011402351号），项目所租赁位置用地为工业用地。本项目建于租赁厂房内，不新增用地，符合土地利用总体规划。项目地理位置示意图见附图1。根据建设单位提供的信息及现场勘查情况，南侧厂房东西长约90m，南北宽约45m，高约10m，为单层钢结构厂房。公司所在厂房东侧为道路及中国石油化工有限公司天津分公司厂房，南侧为道路及天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房，西侧为门卫及空地，北侧为道路及宿舍楼。周边关系影像图见附图2。 本项目探伤室拟建设于南侧厂房东南角检测室内，建成后，探伤室（屏蔽体外50m范围内）北侧依次为本公司进出过道区域、天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房闲置区域、道路、宿舍楼；东侧依次为道路、中国石油化工有限公司天津分公司厂房；南侧依次为道路、天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房；西侧为待检测设备放置区、操作加工贮存室、办公室、天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房闲置区域。经现场勘查，探伤室拟建位置50m范围内存在7处环境保护目标，分别是探伤室拟建区域西侧操作加工贮存室、拟建区域西侧办公室、探伤室拟建区域所在南侧厂房闲置区域、拟建区域北侧宿舍楼、拟建区域东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房、拟建区域东侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房、拟建区域南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房，无居民区、学校等敏感区域，无高层建筑。且经本文分析，探伤室周围的辐射水平可满足国家相关标准要求，使用过程对周围辐射影响较小，项目选址合理。 本项目探伤室位于天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房东南角检测室内东南角，待测试机器由工作人员按检测计划使用测试，工作人员由操作加工贮存室东侧运送至检测室内，测试完成后由检测室东侧运出存放于操作加工贮存室内，探伤室建设位置便于公司上下游工序衔接，故本项目布局合理。 探伤室所在天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房平面布置图见附图3。 5．劳动定员及工作负荷 根据建设单位提供的资料，公司拟为本项目配备两名辐射工作人员负责生产、调试，1名辐射管理人员负责销售及公司辐射工作的管理。生产环节均为配件组装，生产时间用时较短，一人生产一台机器仅用时0.5天，两名辐射工作人员其中涉及X射线探伤机开机使用环节为设备的检测、调试、售后服务工作，主要为探伤室内设备出厂前及售后维修后的测试，其售后维修大部分返厂维修，客户要求现场调试及售后维修频次较少。 （1）探伤室内使用（检测）时间 本项目每台（套）新生产的X射线探伤机最多调试或使用5次，每次调试曝光时间不超过5min，XXGH3005型年产量为10台套，XXG2505型年产量为50台套，则XXGH3005型X射线探伤机年累计照射时间最大为4.2h，XXG2505型X射线探伤机年累计照射时间最大为20.8h，共25h。 根据企业提供资料，每年返厂维修调试次数最大不超过30次，单次调试曝光时间不超过0.5h。则该部分累计曝光时间预计最大为15h。 （2）现场调试时间 X射线探伤机运输至客户工作场所后，仅有部分客户要求本公司负责现场开机调试，保守按照每年10台机器需要现场开机调试计算，每台（套）设备曝光时间不超过0.5h，该部分年累计曝光时间最大为5h。 （3）现场检修调试（售后服务）时间 外售的射线装置如出现故障，部分客户要求本公司职业人员负责前往现场检修，检修完成后需开机调试，每次调试曝光时间不超过0.5h，现场售后服务按照每年10次计，该部分年累计曝光时间最大为5h。 探伤室内使用（检测）时间共40h，现场调试及售后检修时间共10h。 6．原有核技术利用项目情况 公司无其他核技术利用项目，本次属首次开展核技术利用建设项目。 产业性政策分析 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号，2021年修订）本项目不属鼓励类、限制类、淘汰类，符合国家产业政策要求。 8. 规划符合性分析 本项目拟建地址位于天津市滨海新区内，滨海新区的产业定位为新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源新材料、航空航天、现代服务业。本项目主要产品为X射线摊上机，属于现代服务业，符合其规划要求。 |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表3 非密封放射性物质

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线探伤机 | Ⅱ | 10台 | XXGH3005 | 300 | 5 | 工业用X射线探伤 | 天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角探伤室内及售后现场 | 生产、销售、使用 |
| 2 | X射线探伤机 | Ⅱ | 50台 | XXG2505 | 250 | 5 | 工业用X射线探伤 | 天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角探伤室内及售后现场 | 生产、销售、使用 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧、氮氧化物 | 气态 | / | / | 较少 | 较少 | / | / | 通过探伤室顶部东南侧的排风口引至室顶外，可通过自然排风排入厂房外环境 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）； （2）中华人民共和国主席令第二十四号《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正并施行）； （3）中华人民共和国主席令第六号《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年6月28日通过，自2003年10月1日起施行）； （4）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年10月1日）； （5）中华人民共和国国务院令第449号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年9月14日发布，2019年3月2日第二次修订并施行）； （6）原环保总局令第31号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2006年1月18日发布，2021年1月4日第四次修订并施行）； （7）原环保部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（2011年5月1日）； （8）生态环境部令16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日实施）； （9）原环境保护部、原国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号《关于发布<射线装置分类>的公告》（2017年12月5日）； （10）原国家环保总局环发[2006]145号《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（2006年9月26日）； （11）《天津市生态环境保护条例》（2019年1月18日通过，自2019年3月1日起施行）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）； （4）《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）及1号修改单； （5）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； （6）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； （7）《中国核与辐射安全管理体系（第三层级）《Ⅱ类非医用X线装置监督检查技术程序（NNSA/HQ-08-JD-IP-024）》。 |
| 其他 | （1）新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响评价委托书； （2）《2021年天津市生态环境状况公报》； （3）天津毅博通检测设备有限公司提供的相关技术资料。 |

# 表7 保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）规定要求：“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围”。 本项目确定评价范围以本项目探伤室四周墙体为边界，50m范围内的区域。

保护目标 保护目标为评价范围内活动的辐射工作人员和公众成员。进行本项目射线装置生产、调试（使用）的2名辐射工作人员，公众成员为本公司普通员工、评价范围内其他公司员工和其他偶然经过的公众成员。 表7-1 本项目环境保护目标分布情况表 保护目标 方位 人数 区域 距探伤室最近距离 特征 辐射工作人员 探伤室西侧 2人 控制台 4.5m 平顶彩钢结构，高约2.5m 公众 成员 探伤室西侧 2人 操作加工贮存室 4.5m 平顶彩钢结构，高约2.5m 探伤室西侧 4人 办公室 11.5m 平顶彩钢结构，高约2.5m 探伤室所在南侧厂房 约5人 金鹏公司南侧厂房闲置区域 5～50m 单层尖顶彩钢结构厂房，高约10m —— 约8人 南侧厂房外偶然经过的其他人员 0～50m —— 探伤室北侧 约5人 宿舍楼 45m 两层尖顶彩钢结构宿舍，高约8m 探伤室南侧 约20人 天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房 10m 单层尖顶彩钢结构厂房，高约10m 探伤室东北侧 约20人 中国石油化工有限公司天津分公司厂房 35m 单层尖顶彩钢结构厂房，高约10m 探伤室东侧 约20人 中国石油化工有限公司天津分公司厂房 25m 单层尖顶彩钢结构厂房，高约10m

评价标准 1．《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） （1）职业照射的剂量限值 B1.1 职业照射 B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； b）任何一年中的有效剂量，50mSv； （2）公众照射的剂量限值 B1.2 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量1mSv； b）特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv； 2．《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022） 5.1 X射线探伤机 5.1.1 X射线探伤机在额定工作条件下，距X射线管焦点100cm处的漏射线所致周围剂量当量率应符合表7-2的要求。 表7-2 X 射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值 管电压，kV 漏射线所致周围剂量当量率，mGy/h ＜150 ＜1 150～200 ＜2.5 ＞200 ＜5 6.1探伤室放射防护要求 6.1.1探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。 6.1.2应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合GB 18871的要求。 6.1.3探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足： a)关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于100μSv/周，对公众场所，其值应不大于5μSv/周； b)屏蔽体外30cm处周围剂量当量率参考控制水平应不大于2.5μSv/h。 6.1.4探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同6.1.3； b)对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的周围剂量当量率参考控制水平通常可取100μSv/h。 6.1.5探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤设备进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立刻停止出束或回源。 6.1.6探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。 6.1.7探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制室的操作台应有专用的监视器，可监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行情况。 6.1.8探伤室防护门上应有符合GB 18871要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。 6.1.9探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法。 6.1.10探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次。 6.1.11探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置。 6.2探伤室探伤操作的放射防护要求 6.2.1对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门-机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施。 6.2.2探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。 6.2.3应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 6.2.4交接班或当班使用便携式X-γ剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式X-γ剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。 6.2.5探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。 6.2.6在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。 综上所述，本次评价取规定限值的10%，即以2.0mSv作为职业工作人员的年管理剂量约束值，以0.1mSv作为公众成员的年管理剂量约束值。根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），本次评价以2.5μSv/h作为探伤室四周墙体、防护门外各关注点处的剂量率参考控制水平，探伤室室顶不需人员到达以100μSv/h作为探伤室室顶外关注点处的剂量率参考控制水平。

# 表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 1．项目地理和场所位置 本项目建设地点为天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角。本项目探伤室拟建设位置距厂房东围墙约为0.4m，距厂房南围墙约为0.4m。 本项目探伤室拟建设位置现场勘查情况见图8-1，四周环境详见表8-1。 探伤室拟建设位置 探伤室拟建设位置东侧（道路、中国石油化工有限公司天津分公司） 探伤室拟建设位置南侧（道路、天津宝利信塑料发泡制品有限公司） 探伤室拟建设位置西侧（待检测设备放置区、操作加工贮存室、办公室、天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房闲置区域） 探伤室拟建设位置北侧（进出过道、天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房闲置区域、道路、宿舍楼） 本公司租赁位置 探伤室拟建设位置南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房 探伤室拟建设位置东侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 探伤室拟建设位置东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 探伤室拟建设位置北侧宿舍楼 图8-1 探伤室拟建设位置周围现场勘查照片（拍摄于2022年12月） 表8-1 探伤室拟建设位置周围环境一览表 名称 方向 场所名称（0-50m） 探伤室 北侧 进出过道区域、天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房闲置区域、道路、宿舍楼 东北侧 道路、中国石油化工有限公司天津分公司厂房 东侧 道路、中国石油化工有限公司天津分公司厂房 南侧 道路、天津宝利信塑料发泡制品有限公司 西侧 待检测设备放置区、操作加工贮存室、办公室、天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房闲置区域 2．自然环境简况 本项目探伤室拟建设位置位于天津市滨海新区大港安港三路199号，该场所位于天津市滨海新区。滨海新区，地处华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、天津市中心区的东面，渤海湾顶端，濒临渤海，北与河北省唐山市丰南区为邻，南与河北省黄骅市为界，地理坐标位于北纬38°40′至 39°00′，东经117°20′至118°00′。滨海新区拥有海岸线153公里，陆域面积2270平方公里，海域面积3000平方公里。 地质 滨海新区属华北地层大区晋冀鲁豫地层区的华北平原分区，处在断陷及坳陷盆地内，沉积了巨厚的新生代堆积物，前新生代地层发育情况与区域地层基本相同；厚度大于5000m，其中古近系和新近系是滨海新区油气资源和地下热水的主要生储层和储集层；第四系厚约280－410m，最厚约450m，是滨海新区淡水资源的主要赋存层位。 滨海新区区域构造处在华北地台的二级构造单元—华北断坳中，位于其三级构造单元—黄骅坳陷的北部，自北东至南西分别涉及宁河凸北塘凹陷、板桥凹陷和歧口凹陷四个4级构造单元。接近近黄骅坳陷的沉降中心。 地貌 滨海地区位于华北地区东部断陷盆地边缘，渤海盆地的西岸，处在黄骅坳陷中的北端。其地貌类型具有从海积冲积平原、海积平原到潮间带组成的比较完整的地貌分布带规律，也就是在第四纪初期构造坳陷基础上形成的报复型堆积平原。这个堆积平原是400米厚的松散堆积物，随着新构造运动的下沉活动，由河流从周围隆起区冲带泥沙、湖积冲积为主，后期为陆海交互堆积形式充填而成。从距今4000年前开始，地球全新世大暖期度过顶峰，气温开始回落，海面逐渐下降至接近近代海面高度，在华北平原肆虐了两三千年的洪水结束，今天津滨海地区渐次露出海面，在河流裹挟泥沙的推动下，逐渐淤积成陆地。根据地质和考古专家的研究成果，整个天津滨海地区陆地形成年代跨度约在5000年到700年之间。 气候 由于特殊的地理位置，滨海新区属于暖温带季风型大陆气候，并具有海洋性气候特点：冬季寒冷、少雪；春季干旱多风；夏季气温高、湿度大、降水集中；秋季秋高气爽、风和日丽。全年平均气温13.0℃，高温极值40.9℃，低温极值-18.3℃。年平均降水量566.0毫米，降水随季节变化显著，冬、春季少，夏季集中。全年大风日数较多，8级以上大风日数57天。冬季多雾、夏季8-9月份容易发生风暴潮灾害。主要气象灾害有：大风、大雾、暴雨、风暴潮、扬沙暴等。 水文 滨海新区拥有海岸线153公里，陆域面积2270平方公里，海域面积3000平方公里。 3．社会环境简况 滨海新区位于天津东部沿海地区，环渤海经济圈的中心地带，总面积2270平方公里，人口263万人，是中国北方对外开放的门户、高水平的现代制造业和研发转化基地、北方国际航运中心和国际物流中心、宜居生态型新城区，被誉为"中国经济的第三增长极"。 4．辐射环境现状调查 根据《2021年天津市生态环境状况公报》，全市环境电离辐射水平、电磁辐射水平处于本底涨落范围内，γ辐射实时连续空气吸收剂量率年均值范围为(60.2~75.8)nGy/h，与天津市放射环境本底（36.0~99.7）nGy/h处于同一水平。 为进一步了解探伤室拟建设位置及周围辐射环境现状，本次委托天津星通浩海科技有限公司对探伤室拟建设位置及周围γ辐射剂量率进行检测。检测方案如下所示： （1）检测方案 1）环境现状评价对象 探伤室拟建设位置及周围辐射环境现状。 2）检测因子 γ辐射剂量率 3）检测点位 根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）的要求，在探伤室拟建设位置及周围布设10个检测点位，检测布点示意图见图8-2。 图8-2 检测点位示意图 （2）质量保证措施 a 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 b 监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 c 监测仪器经计量部门检定,检定合格后方可使用。 d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常。 e 由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 f 监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 1）检测单位与时间 本次评价委托具备检测资质的天津星通浩海科技有限公司于2022年12月6日开展检测。 2）检测仪器 检测仪器为环境检测用X、γ辐射空气比释动能率仪、探头BG9512P、BG7030，设备出厂编号：IFC013A4；测量范围：10nGy/h～20uGy/h，能量范围25keV～3MeV，经上海市计量测试技术研究院检定合格，检定有效期至2023年9月22日，检定证书编号2022H21-20-4135296001。 3）检测人员 本次由两名专业检测人员共同进行现场检测，人员均进行考核并持有合格证书上岗。 4）检测方法 依据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）的要求和方法进行现场测量。将仪器接通电源预热15min以上，仪器探头离地1m，设置好测量程序，仪器自动读取10个数据，计算均值。 （3）检测结果 探伤室拟建设位置及周围γ辐射剂量率检测结果见表8-2。 表8-2 探伤室拟建设位置及周围γ辐射剂量率 单位：nGy/h 点位号 点位描述 检测结果 1# 探伤室拟建区域北侧 73 2# 探伤室拟建区域东侧 70 3# 探伤室拟建区域南侧 71 4# 探伤室拟建区域西侧 70 5# 探伤室拟建区域中间位置 71 6# 探伤室拟建区域所在天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房 72 7# 探伤室拟建区域北侧宿舍楼 46 8# 探伤室拟建区域东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 55 9# 探伤室拟建区域东南侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 54 10# 探伤室拟建区域南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房 53 注：1、表内检测数据均未扣除宇宙射线响应值，环境保护目标选择有代表性进行检测。 检测报告中描述为曝光室，即为本次评价报告探伤室。 3、检测报告中6#点位描述为车间，即为本项目南侧厂房。 （4）环境现状调查结果评价 由表8-2检测数据可知，探伤室拟建设位置及周围环境γ辐射剂量率为46nGy/h～73nGy/h（未扣除检测宇宙射线响应值），在天津市天然辐射水平范围内。

# 表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 1．设备组成 新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置(X射线探伤机)项目，包括XXGH3005型、XXG2505型2个型号的X射线探伤机。 X射线探伤机主要由X射线发生器、控制器、连接电缆及附件组成。控制器采用了先进的微机控制系统，可控硅规模快速调压，主、副可控硅逆变控制及稳压、稳流等电子线路和抗干扰线路，工作稳定性好，运行可靠。 其中，X射线发生器为组合式，X射线管、高压变压器与绝缘体一起封装在桶装套内。X射线发生器一端装有风扇和散热器，并配备探伤机系统表征工作状态的警示灯。X射线管、屏蔽套及附件总称管头组装体。 控制器为手提箱式结构，控制面板设置操作开关和显示窗口，并配备电缆插座、源开关及接地端子的插座盒。 主要性能参数见表9-1。 表9-1 本项目X射线探伤机主要性能参数表 项目 参数 参数 设备型号 XXGH3005型 XXG2505型 类别 Ⅱ类 Ⅱ类 数量 10台/年 50台/年 最大管电压（kV） 300 250 最大管电流（mA） 5 5 辐射角度（°） 30×360 45 主射束方向 竖直放置，X射线管一端朝下，周向照射 竖直放置，定向向东 尺寸（mm） 280×280×650 230×230×580 滤过条件 3mm铝 3mm铝 电缆长度 25米 25米 冷却方式 风冷 风冷 2．工作原理 （1）X射线产生原理 X射线检测是利用X射线能够穿透金属材料，并由于材料对射线的吸收和散射作用的不同，从而使检测器感光不一样，于是在屏幕上形成黑度不同的影像，据此来判断材料内部缺陷情况的一种检验方法。当强度均匀的X射线束透照射物体时，如果物体局部区域存在缺陷或结构存在差异，它将改变物体对射线的衰减，使得不同部位透射射线强度不同，采用检测器检测透射射线强度，就可以判断物体内部的缺陷和物质分布等。 X射线机主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由阴极和阳极组成。阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用的需要，由不同的材料制成各种形状，一般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电子到达靶面作用的轫致辐射即为X射线。典型的X射线管结构见图9-1。 图9-1 典型的X射线管结构图 （2）X射线探伤机工作原理 X射线探伤机是利用X射线对物件进行透射拍片的检测装置。X射线管产生的X射线穿透被检测工件的焊缝，当射线在穿过焊缝时其衰减明显减少，胶片接受的辐射增大，在显影后的胶片上产生一个黑度差显示焊缝所在的位置，X射线探伤机就据此实现探伤目的。 生产类工艺说明 天津毅博通检测设备有限公司向意向用户提供X射线探伤机，双方签订合同后，公司立即采购射线装置所需的零部件，其中射线装置关键性的零部件（例如X射线管头）向辐射资质文件齐全的单位采购，防辐射箱体等零部件委托专业公司加工。待零部件齐全后，在加工区域将射线装置的零部件组装成半成品，组装过程不会通电、加压。待组装完毕后，会进行整机装配及出厂前的调试，该过程中会涉及射线装置的开机运行，会有X射线产生。公司生产行为属于订单加工式。 4．使用X射线探伤机调试（使用）工艺流程 本项目探伤机调试（使用）工作流程具体如下，工作流程示意图见图9-2。 X射线探伤机生产或维修组装完成后，需要在探伤室进行性能测试，对设备参数进行调试，以满足出厂性能要求。测试流程如下： （1）登记待测试X射线探伤机信息； （2）打开设备防护门，将待检X射线探伤机放进探伤室地坑升降平台上，升降平台通关开关控制自动降至坑底，降到坑底后与升降平台一体式的铅防护盖板也就完全闭合； （3）开机前，进行设备检查，探伤室内进行清场检查，确认机房内无人后，关闭防护门； （4）根据设备情况，设置参数，开机预热； （5）确定一切正常后，启动开始按钮，进行测试，测试主要由低到高调节电压、电流判断设备能否正常运行； （6）测试结束后，关闭设备电源，取出X射线探伤机。填写设备使用记录。 在开机测试过程中，会产生X射线及少量的O3、NOx。 图9-2 测试工艺流程图 5.销售及售后服务 天津毅博通检测设备有限公司X射线探伤机销售及售后服务的基本流程如下： 公司在向客户销售射线装置前必须确认： 客户是否针对射线装置开展环境影响评价工作； 客户是否具备核技术利用项目辐射安全许可证，在确认客户方履行核技术利用项目环评手续和辐射安全能力后，双方签订合同。 2、合同签订后，公司将按合同交货工期要求发货。 3、将射线装置运送到达客户处，部分客户要求由天津毅博通检测设备有限公司辐射工作人员在客户现场进行指导安装、调试，并对客户的操作人员进行应用培训。射线装置在调试过程中，会产生X射线、少量的臭氧和氮氧化物。职业人员或工人将产品固定至屏蔽室内特定位置处，之后对屏蔽室周围进行清场及样品摆位，对各项辐射安全设施进行检查并确定屏蔽室无人滞留后，按下所有巡检开关，连接电源，关闭各防护门，在控制室操作；现场探伤场所的职业人员应使用X-γ辐射剂量仪由远及近对工作场所进行监测，合理划分控制区与监督区，在监督区外设置警戒绳后，职业人员开始在监督区外操作。 4、调试合格后由客户及相关方验收，交付客户使用。 5、在客户使用过程中，如射线装置发生故障，公司应派专职售后服务的辐射工作人员前往客户现场进行设备的检查维修或者客户将设备返厂维修。设备废弃后由买方处置，公司不负责回收。 天津毅博通检测设备有限公司将建立销售台账，详细记录射线装置销售情况。 销售及售后服务的基本流程见图9-3。 图9-3 销售及售后基本流程图

污染源项描述 1．污染源分析 本项目是对X射线探伤机进行测试。不涉及拍片、洗片等操作。不产生废胶片、废显（定）影液等危险废物。 本项目使用的X射线探伤机可产生X射线，X射线只有在开机状态下才会产生，可随X射线探伤机的关闭而消失。 X射线探伤机运行过程中的X射线会电离空气产生少量O3和NOX。 2．正常工况污染途径 （1）X射线 X射线装置在加电工作时产生X射线。正常工况下的污染途径包括，X射线探伤机发射的初级X射线（有用线束）、初级X射线照射在铅板上产生的散射射线以及X射线探伤机的漏射射线，这些X射线穿过探伤室屏蔽结构可能对辐射工作人员及周围公众产生外照射危害。 （2）O3和NOX X射线探伤机在照射过程中，除对周边环境产生辐射影响外，还会使空气发生电离继而产生O3和NOX等废气。 3．事故工况污染途径 本项目使用射线装置属于Ⅱ类射线装置，可能发生的事故工况主要有以下几种： 1、出厂前及维修后公司内使用射线装置时 （1）在门-机联锁失效的情况下，铅防护门尚未完全关闭时，地坑升降平台未完全降落导致盖板未完全闭合的情况射线装置出束，致使X射线泄漏到探伤室外面，给周围的辐射工作人员和公众人员造成不必要照射。 （2）操作人员将被测设备送入探伤室时，尚未撤出探伤室，防护关闭，射线装置出束，导致人员受到超剂量照射。 （3）探伤室及地坑屏蔽结构劳损，射线装置出束，致使X射线泄漏到探伤室外面，给周围的辐射工作人员和公众人员造成不必要照射。 （4）射线装置在生产组装过程中误开机，在没有屏蔽措施的情况下，将造成超剂量照射，严重时可导致人员死亡。 （5）射线装置被盗，使射线装置使用不当，造成周围人员的不必要照射。 2、客户现场使用射线装置时 （1）客户操作人员违规操作或误操作，导致射线装置对周围人员造成不必要照射，严重者可能造成辐射损伤甚至危及生命。 （2）客户方安全防护措施无法满足要求，将导致本项目前往现场使用（调试）、维修的职业人员造成超剂量照射。

# 表10 辐射安全与防护

工程设备和工艺分析 1．工作场所布局与分区 公司拟于南侧厂房东南角检测室内建设一座探伤室。本项目控制台位于探伤室西侧4.5m处操作加工贮存室内。 根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），应对探伤工作场所实行分区管理，本项目将探伤室作为本项目的辐射防护控制区，将探伤室西侧待检设备放置区、探伤室北侧过道、探伤室东侧夹道及道路、探伤室南侧夹道及道路及探伤室四周屏蔽体外1m范围内的所有区域划分为监督区。 探伤场所控制区和监督区的划分示意图见附图4。 表10-1 探伤场所控制区和监督区的划分 分区 控制区 监督区 场所 探伤室内部 探伤室西侧待检设备放置区、探伤室北侧过道、探伤室东侧夹道及道路、探伤室南侧夹道及道路及探伤室四周屏蔽体外1m范围内的所有区域 管理要求 控制区内禁止无关人员进入；控制区的进出口及其他适当位置设置醒目的电离辐射警告标志 设置警告标志，定期检测其辐射剂量 2．辐射防护屏蔽设计 根据建设单位提供的资料，本项目探伤室的设计参数详见表10-2，地坑的设计参数详见表10-3，地坑及升降平台设计示意图见图10-1，其平面布置示意图见附图4。 图10-1 地坑及升降平台设计示意图 表10-2 探伤室设计参数一览表 名 称 设计参数 探伤室尺寸 东西净长2500mm、南北净宽约2000mm、净高约2500mm，净面积约为5m2，净容积约为12.5m3 四周墙体 四周墙体均为150mm钢筋混凝土 顶部 铅钢复合结构，14mmPb+4mm钢板，防护能力保守计为14mmPb 设备进出防护门 探伤室西墙设有1处铅铁复合设备进出防护门，用于人员运送设备，防护门为手动推拉式，宽1000mm、高2100mm，厚度45mm，屏蔽材质为4mmPb+41mm铁板，防护门上、下、左、右与西墙搭接量均为30mm，防护门与屏蔽体搭接缝隙不大于3mm，保证搭接宽度与缝隙比例均大于10:1，满足防护要求 排风口 探伤室室顶东南侧位置设有300mm×300mm的方形排风口，安装1台机械排风装置，排风量为200m3/h，排风口外侧设有铅百叶防护罩，铅当量为14mmPb 穿线孔 混凝土地埋结构，DN50 Z型穿线管，上方覆盖150mm混凝土 控制台 位于探伤室西侧4.5m处操作加工贮存室内，控制台东西长约2m，南北宽约1m 注：根据建设单位提供的资料，本项目采用的铅的密度为11.3g/cm3，混凝土的密度保守估计为2.35g/cm3。 表10-3 地坑设计参数一览表 探伤室内地坑 地坑长宽均为930mm，深约1300mm，距离探伤室北墙、东墙、南墙约500mm，距西墙约1000mm，坑内设计升降平台，平台上设计有铅防护盖 探伤室内地坑防护面 四周防护面及底部均为10mmPb+300mm混凝土；升降平台降落后平台上铅防护盖住坑口，坑盖屏蔽材质为14mmPb+30mm铁板，防护能力保守计为14mmPb，盖与地坑严合搭接，搭接缝隙不大于3mm，满足防护要求 注：根据建设单位提供的资料，本项目采用的铅的密度为11.3g/cm3，混凝土的密度保守估计为2.35g/cm3。 排风口铅防护罩及地埋穿线孔示意图如图10-2所示： 图10-2 排风口铅防护罩及穿线孔示意图 3．辐射安全与防护措施 3.1探伤室辐射安全与防护措施 （1）探伤室设计有门-机联锁装置，防护门打开时X射线照射立即停止，关上门不能自动开始X射线照射，地坑升降平台设计有连锁装置，升降平台升起时X射线照射立即停止，升降平台降落后不能自动开始X射线照射，只有升降平台完全降落至盖板闭合及防护门全部关闭时，才能具备开启高压射线的条件，防护门内侧设有紧急开门按钮，并在装置旁张贴“紧急开门装置”标识字样，可方便探伤室内人员在紧急情况下开门离开。在探伤过程中，防护门被意外打开时，能立刻停止出束。 （2）探伤室设备进出防护门口和内部设计有能够显示“预备”和“照射”状态的工作状态指示灯和声音提示装置，且“预备”信号持续时间能够确保探伤室内人员安全离开，两种信号有明显的区别，并与场所周围使用的其他报警信号有明显区别，工作状态指示灯能够与X射线机有效联锁；公司拟于探伤室内外醒目位置张贴对两种信号意义的说明。 （3）探伤室内顶部西北角设计有1处监控探头，显示屏位于控制台处，操作人员能够及时观察到探伤室内部情况，避免无关人员逗留探伤室内。 （4）防护门外设计有电离辐射警告标识和中文警示说明。 （5）拟于探伤室内西墙距离地面1.5m处安装紧急停机按钮1个，控制台上设计有一处急停按钮，使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用，确保出现事故时能立即停止照射，急停按钮设计有明显标志，标明使用方法。 （6）探伤室顶部东南侧设计有1处排风口，排风口外侧设14mmPb铅防护罩，有效通风换气量约200m3/h，探伤室净容积约12.5m3，通风换气次数大于3次/h，非放射性有害气体通过室顶排风口引至室顶外，探伤室南侧、东侧0.4m即为厂房窗户，通过探伤室所在南侧厂房东墙、南墙窗户自然通风排至车间外环境，此处为道路，不属于人员活动密集区，因此本项目产生的非放射性有害气体对周围环境影响较小。 （7）探伤室内西墙距离地面1.5m处拟配置固定式场所辐射探测报警装置，显示装置安装于控制台。 （8）管线口设置于探伤室西侧墙体，地下Z字型设计，可避免X射线直接照射。 （9）周向X射线机及定向X射线机均在地坑内照射，地坑四周为地下土层，根据下文分析，控制台受有用射束照射的影响较小。 （10）本项目拟配备2名辐射工作人员，负责本项目辐射工作，本项目建成后，公司将为辐射工作人员拟配备个人剂量计（由个人剂量检测单位配发），公司拟配备便携式辐射检测仪1台，个人剂量报警仪2部，待配备后可满足探伤工作要求。 （11）公司拟委托有资质的单位对辐射工作人员进行个人剂量检测并建立工作人员个人剂量档案，个人剂量档案每人一档，由专人负责保管和管理，个人剂量档案终生保存。辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。 （12）公司定期为工作人员职业健康查体，建立工作人员健康档案，每人一册，由专人负责保管和管理，档案应终生保存。 （13）建设单位拟建立严格的辐射安全管理规章制度，射线装置组装过程中，全程不得连接设备电源，杜绝生产生产（组装）过程中通电出束的可能。 （14）控制台设置有钥匙开关，与探伤机联锁，只有将安全联锁开关钥匙拔至闭合位置后，探伤机才允许出束。 3.2销售及售后服务 3.2.1销售 （1）射线装置发货前须调查客户是否完成环境影响评价工作，在确认客户方射线装置应用取得环评批复和辐射安全许可证，具备使用X射线探伤机所需辐射安全防护措施后，方可发货。 （2）X射线探伤机成品委托有放射性物品运输资质的单位运送至客户指定场所。 （3）售出的设备废弃后由买方处置，公司不负责回收。 （4）建立生产、使用、销售台账，详细记录设备生产、使用、销售情况。 3.2.2售后服务（调试、维修） （1）职业人员在客户现场安装、检修射线装置时，严格按操作流程在断电状态下进行操作，并全程佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪。 （2）职业人员到达客户现场，应对客户现场进行检查，检查其是否安装必要的防护设备或装置，如不满足要求提醒用户安装，在满足要求的条件下进行射线装置调试，检查各个系统连接，确认射线装置的门灯连锁、门机连锁有效，确认机房、迷道内、控制台上设置紧急停机开关有效。 （3）在开机调试前应确认机房无人，确认后才可开机进行调试，调试过程中，同时用X-γ辐射剂量仪对工作场所的辐射防护情况进行监测，确认该机房的辐射防护措施满足相关要求。开机调试过程中如个人剂量报警仪报警，应立即关机，停止调试，并检查辐射防护设施。如需进入机房时，职业人员应先确认设备处于停机状态、控制台上的钥匙应存放在自己手中，进入机房时应佩戴个人剂量计、携带个人剂量报警仪，如个人剂量报警仪响，应立即撤离机房。调试过程中，应在调试现场四周设置隔离带进行隔离，应安排专职人员负责看守现场，以防无关人员进入受到意外照射。 进行现场探伤调试时，职业人员应使用X-γ辐射剂量仪由远及近对工作场所进行监测，合理划分控制区与监督区，职业人员在监督区外操作，并佩戴个人剂量计、携带个人剂量报警仪，如个人剂量报警仪响，应立即撤离。调试过程中，应在调试现场四周设置警戒绳，应安排专职人员负责看守现场，以防无关人员进入受到意外照射。 综上，公司的辐射安全与防护措施可以满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的相关要求。 4．辐射防护与环保投资 本项目辐射防护与环保投资主要包括：辐射防护屏蔽及设施、个人剂量报警仪、个人剂量计、便携式辐射检测仪和警示标识等，环保投资总计约30万元，约占本项目总投资50.00%。详见表10-4。 表10-4 辐射防护与环保投资一览表 序号 项目 投资估算（万元） 备注 1 辐射防护屏蔽及设施 20 探伤室、防护门及内部地坑、安全联锁等 2 个人剂量报警仪 3 2个 3 个人剂量计 0.8 2个 4 警示标识 0.2 警告标志等 5 便携式辐射检测仪 1 1个 6 固定式场所辐射探测报警装置 5 1个 7 合计 30 --

三废的治理（三废治理的设施、方案、预期效果；有废旧放射源的给出处理方案） 本项目对X射线探伤机进行测试，测试过程中不产生放射性废气、废水及固体废物。 本项目探伤机产生的X射线会使空气电离，从而产生臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)等非放射性废气，探伤室顶部东南侧设计有1处排风口，有效通风换气量约200m3/h，探伤室净容积约12.5m3，通风换气次数大于3次/h，探伤室内废气经排风口排至探伤室室顶外，探伤室南侧、东侧0.4m即为厂房窗户，通过探伤室所在南侧厂房东墙、南墙窗户自然通风排至车间外环境，此处为道路，不属于人员活动密集区，因此本项目产生的非放射性有害气体对周围环境影响较小。 本项目主要放射性污染源项为X射线，通过设置一系列符合要求的辐射屏蔽措施及安全防护措施，X射线对周围环境及人员的辐射影响均可低于剂量管理目标值的要求。

# 表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目建设内容主要为探伤室和探伤室内地坑、升降平台的建设安装。施工期噪声主要来自探伤室建设及挖凿地坑的过程，耗时较短，通过选取低噪声设备，合理控制施工时间以减少噪声污染，并尽可能回收建筑材料，无利用价值的其他建材垃圾及施工人员产生的少量生活垃圾进行集中堆放，委托城管委清运。另外施工人员产生的少量生活污水依托天津市金鹏网架工程有限公司内厕所、化粪池收集，定期委托城管委清运。通过以上措施，本项目施工期产生的噪声、固体废物及生活污水对周围环境影响较小。

运行阶段对环境的影响 1．核技术利用项目概况 本项目为新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目，包括XXGH3005型、XXG2505型两个型号X射线探伤机。射线装置销售后会在客户处进行调试或维修工作。由工程分析可知，本项目运行期主要环境影响为各型号Ⅱ类射线装置在检测以及性能测试，探伤室内和客户处调试、维修过程中发射出的X射线在穿透屏蔽设施后对周围环境产生的外照射。此外，射线装置运行中还会产生少量的臭氧、氮氧化物废气。本环评对以上操作过程中产生的辐射影响进行分析、预测和评价。主要对其周围剂量率水平，辐射工作人员和周边公众所受的年有效剂量进行定量分析，并与标准要求进行对比，得出是否满足标准要求的结论，最后对事故风险进行分析并给出预防措施及应急预案。 2．辐射环境影响分析 根据建设单位提供资料，本项目暂未建设，本次采用理论计算的方法评估管电压最大的XXGH-3005型周向探伤机开机状态对周围环境的影响。 （1）估算公式及相关参数取值 1）有用线束屏蔽 根据《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014），有用线束在关注点处的剂量率可按以下公式进行估算： （式11-1） 式中： I X射线探伤装置在最高管电压下的常用最高管电流，单位为mA，本项目X射线探伤机最大管电流为5mA； H0 距辐射源点（靶点）1m处输出量，μSv·m2/（mA·h），以mSv·m2/（mA·min）为单位的值乘以6×104。查GBZ/T250-2014附表B.1，本项目最大管电压300kV。企业提供本项目探伤机滤过条件为铝，对于300kV取3mm铝过滤条件下输出量20.9mSv·m2/（mA·min）。 B 屏蔽透射因子； R 辐射源点（靶点）至关注点的距离，m。 其中屏蔽透射因子采用以下公式计算： （式11-2） 式中： X 屏蔽物质厚度，与TVL取相同的单位； TVL X射线在屏蔽物质中的什值层厚度，本项目最大管电压300kV，铅对于300kV X射线什值层厚度为5.7mm，混凝土对于300kV X射线什值层厚度为100mm。 2）漏射辐射屏蔽 对于漏射辐射屏蔽采用以下公式计算考察点处的辐射剂量率 （式11-3） 式中： B 屏蔽透射因子； R 辐射源点（靶点）至关注点的距离，m； 距靶点1m处X射线管组装体的泄露辐射剂量率，单位为μSv/h，根据GBZ/T250-2014表1，本项目漏射线5000μSv/h。 3）散射辐射屏蔽 在给定屏蔽物质厚度时，关注点的散射辐射剂量率按《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中给出的公式进行计算： （式11-4） 式中： I X射线探伤装置在最高管电压下的最大常用管电流，单位为mA，本项目为5mA； H0 距辐射源点（靶点）1m处输出量，μSv·m2/（mA·h），以mSv·m2/（mA·min）为单位的值乘以6×104。查GBZ/T250-2014附表B.1，本项目最大管电压300kv，企业提供本项目探伤机滤过条件为铝，对于300kV取3mm铝过滤条件下输出量20.9mSv·m2/（mA·min）。 B 屏蔽透射因子；在给定屏蔽物质厚度时，相应的屏蔽透射因子，300kV对应散射辐射值为200kV，查GBZ/T250-2014附表B.2，本项目200kV X射线探伤机对应铅的什值层厚度为1.4mm，对应的混凝土的什值层厚度为86mm。 F 散射点处的辐射野面积，m2。地坑尺寸0.93m，探伤机尺寸0.28m，则辐射源点（靶点）至防护面的距离（0.93-0.28）÷2≈0.3m，F=3.14×（0.3×tan15°）2≈0.02m2； α 散射因子，入射辐射被单位面积（1m2）散射体散射到距其1m处的散射辐射剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比，与散射物质有关，根据标准中B.4.1，=w×104/400=1.9×10-3×104/400=0.0475； R0 辐射源点（靶点）至防护面的距离，单位为米，0.3m； RS 散射体至关注点的距离，单位为米（m）。 Fα/R02 F=0.02,α=0.0475,R0=0.3,故Fα/R02=0.0105 （2）关注点位置特征及射线类型 剂量关注点情况列于表11-1。 表11-1 剂量关注点情况一览表 关注点序号 关注点位置 位置特征 人员性质 1 探伤室北侧墙外0.3m处 过道 公众成员 2 探伤室东侧墙外0.3m处 夹道 公众成员 3 探伤室南侧墙外0.3m处 夹道 公众成员 4 探伤室西侧墙外0.3m处 待检测设备放置区 公众成员 5 探伤室顶部防护面外0.3m处 探伤室顶部 公众成员 6 探伤室外北侧约2.78m处 南侧厂房闲置区域 公众成员 7 探伤室外东侧约2.78m处 道路 公众成员 8 探伤室外南侧约2.78m处 道路 公众成员 9 探伤室外西侧约2.28m处 待检测设备放置区 公众成员 10 防护门外0.3m处 待检测设备放置区 公众成员 11 探伤室西侧控制台 控制位 辐射工作人员 12 探伤室西侧办公室 办公室 公众成员 13 探伤室北侧宿舍楼 宿舍楼 公众成员 14 探伤室东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 厂房 公众成员 15 探伤室东侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 厂房 公众成员 16 探伤室南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房 厂房 公众成员 17 探伤室所在南侧厂房外道路 道路 公众成员 18 南侧厂房闲置区域 闲置区 公众成员 19 探伤室西侧操作加工贮存室 操作加工贮存室 公众成员 剂量关注点示意图见图11-1（a）、11-1（b）。 图11-1（a） 剂量关注点位示意图 图11-1（b） 剂量关注点位示意图 本项目XXGH3005周向型探伤机竖直放置，X射线管一端朝下，即主射束可在地坑内照射北、东、南、西4个方向。地坑边缘距离探伤室西墙约1m，距离北墙、东墙、南墙约0.5m，探伤机放置于地坑中间，距离地坑边缘约0.3m。 地坑深度1.3m，周向型探伤机竖直放置、X射线管朝下，探伤机辐射源点位置距地坑顶部约1m，辐射角30°，则辐射源点至探伤室外主射束的到达位置水平距离为1÷tan15°≈3.73m，本项目探伤机与探伤室四周墙体的最远距离为1.3m，3.73m＞1.3m，因此，主射束会穿越土层、地面照射到探伤室外，本项目探伤室四周墙体不受主射束的照射。位置关系示意图见图11-2。 图11-2 位置关系示意图 综上所述，探伤室四周墙体、防护门及室顶不直接受主射束影响，因此只需要考虑计算X射线探伤机到探伤室四周墙体、防护门及室顶漏射线和散射线的影响。探伤室外地面处（距离探伤室西墙2.28m及距东、南、北墙2.78m处）、探伤室西侧控制台、探伤室西侧办公室、探伤室北侧宿舍楼、探伤室东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房、探伤室东侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房、探伤室南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房、探伤室南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房、南侧厂房闲置区域、探伤室西侧操作加工贮存室需考虑主射束影响。 根据本项目探伤室平面布局及周围环境，各关注点的位置特征及射线类型详见表11-2。 表11-2 关注点处的位置特征及射线类型 关注点编号 关注点位置 相对于X射线探伤机方位 靶点/散射体至关注点的距离R（m） 射线类型 居留因子（T） 1 探伤室北侧墙外0.3m处 北侧 1.25① 散射、漏射 1 2 探伤室东侧墙外0.3m处 东侧 1.25② 散射、漏射 1 3 探伤室南侧墙外0.3m处 南侧 1.25③ 散射、漏射 1 4 探伤室西侧墙外0.3m处 西侧 1.75④ 散射、漏射 1 5 探伤室顶部防护面外0.3m处 顶部 3.8⑤ 散射、漏射 / 6 探伤室外北侧约2.78m⑦处 北侧 3.86⑥ 有用束 1 7 探伤室外东侧约2.78m⑧处 东侧 3.86⑥ 有用束 1 8 探伤室外南侧约2.78m⑨处 南侧 3.86⑥ 有用束 1 9 探伤室外西侧约2.28m⑩处 西侧 3.86⑥ 有用束 1 10 防护门外0.3m处 西侧 1.75 有用束 1 11 探伤室西侧控制台 西侧 6.0⑪ 有用束 1 12 探伤室西侧办公室 西侧 13.0⑫ 有用束 1 13 探伤室北侧宿舍楼 北侧 46.0⑬ 有用束 1 14 探伤室东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 东北侧 36.0⑭ 有用束 1 15 探伤室东侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 东侧 26.0⑮ 有用束 1 16 探伤室南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房 南侧 11.0⑯ 有用束 1 17 探伤室所在南侧厂房外道路 南侧、东侧 1.25⑰ 散射、漏射 1/8 18 南侧厂房闲置区域 北侧 6.0⑱ 有用束 1 19 探伤室西侧操作加工贮存室 西侧 6.0⑪ 有用束 1 注：地坑尺寸0.93m×0.93m×1.3m(长×宽×高)，探伤机尺寸为0.28m×0.28m×0.65m(长×宽×高)，X射线探伤机至地坑四周边缘的距离约为0.3m，距离顶部约1m，地坑边缘距离探伤室东墙、南墙、北墙约0.5m，据西墙约1m，墙体厚度0.15m。位置关系示意图见图11-3。 图11-3 位置关系示意图 通过计算可得出辐射源点到各防护面外的最近距离。 ①辐射源点到北侧墙外30cm处的最近距离=0.95+0.3=1.25m； ②辐射源点到东侧墙外30cm处的最近距离=0.95+0.3=1.25m； ③辐射源点到南侧墙外30cm处的最近距离=0.95+0.3=1.25m； ④辐射源点到西侧墙外30cm处的最近距离=1.45+0.3=1.75m， ⑤辐射源点到顶部防护面30cm处的最近距离=2.5+1.0（保守未考虑室顶厚度）+0.3=3.8m。 ⑥辐射源点至探伤室外关注点的距离（探伤机射线管距地坑顶部约1m，辐射角30°，1÷sin15°≈3.86m） ⑦⑧⑨⑩保守计算出的探伤室外主射束到达位置与探伤室墙体的最近距离=3.73（探伤室外主射束到达位置至射线管的水平距离）-0.3（探伤机与地坑的距离）-0.5（西侧1.0）（地坑与探伤室的距离）-0.15（探伤室墙体厚度）=2.78（西侧2.28）。详见图11-2。 辐射源点至关注点的距离=√（辐射源点到西墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(1.45+4.5)2+√1)2=6.0m； 辐射源点至关注点的距离=√（辐射源点到西墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(1.45+11.5)2+√1)2=13.0m； 辐射源点至关注点的距离=√（辐射源点到北墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(0.95+45)2+√1)2=46.0m； 辐射源点至关注点的距离=√（辐射源点到东墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(0.95+35)2+√1)2=36.0m； 辐射源点至关注点的距离=√（辐射源点到东墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(0.95+25)2+√1)2=26.0m； 辐射源点至关注点的距离=√（辐射源点到南墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(0.95+10)2+√1)2=11.0m。 探伤室紧邻厂房东墙和南墙建设，墙外即为道路，探伤室所在南侧厂房外道路保守按照墙体外30cm处的剂量率，即1.25m。 南侧厂房闲置区域最近距离为检测室北墙外，辐射源点至探伤室外关注点的距离=√（辐射源点到北墙外的最近距离+关注点到探伤室的距离）2+√（靶点至地坑顶部的距离）2=√(0.95+5)2+√1)2=6.0m。 （3）计算结果 1）有用射束的屏蔽效果核算 关注点处辐射剂量率计算结果见表11-3。 表11-3 有用射束剂量率计算结果 关注点 辐射 类型 屏蔽层 有效屏蔽厚度 计算距离（m） 屏蔽透射 因子B 剂量率计算值 （μSv/h） 标准限值 (μSv/h） 5 有用射束 地坑北侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 3.86 10-（10/5.7）×10-（600/100） 7.41×10-3 2.5 6 有用射束 地坑东侧防护面+探伤室所在厂房外道路地面 10mmPb+300mm混凝土+200mm混凝土 3.86 10-（10/5.7）×10-（500/100） 0.07 2.5 7 有用射束 地坑南侧防护面+探伤室所在厂房外道路地面 10mmPb+300mm混凝土+200mm混凝土 3.86 10-（10/5.7）×10-（500/100） 0.07 2.5 8 有用射束 地坑西侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 3.86 10-（10/5.7）×10-（600/100） 7.41×10-3 2.5 11 有用射束 地坑西侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 6.0 10-（10/5.7）×10-（600/100） 0.03 2.5 12 有用射束 地坑西侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 13.0 10-（10/5.7）×10-（600/100 6.5×10-3 2.5 13 有用射束 地坑北侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 46.0 10-（10/5.7）×10-（600/100 5.21×10-5 2.5 14 有用射束 地坑东侧防护面+探伤室所在厂房外道路地面 10mmPb+300mm混凝土+200mm混凝土 36.0 10-（10/5.7）×10-（500/100） 8.51×10-3 2.5 15 有用射束 地坑东侧防护面+探伤室所在厂房外道路地面 10mmPb+300mm混凝土+200mm混凝土 26.0 10-（10/5.7）×10-（500/100） 2.0×10-3 2.5 16 有用射束 地坑南侧防护面+探伤室所在厂房外道路地面 10mmPb+300mm混凝土+200mm混凝土 11.0 10-（10/5.7）×10-（500/100） 9.0×10-3 2.5 18 有用射束 地坑北侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 6.0 10-（10/5.7）×10-（600/100 0.03 2.5 19 有用射束 地坑西侧防护面+探伤室外地面 10mmPb+300mm混凝土+300mm混凝土 6.0 10-（10/5.7）×10-（600/100 0.03 2.5 注：1.根据建设单位提供资料，南侧厂房地面敷设的为30cm厚混凝土，南侧厂房外东侧、南侧道路地面敷设的为20cm厚混凝土。2.保守不考虑土层的屏蔽。 经计算，探伤室外地面处受主射束影响的关注点处的辐射剂量率最大为0.07μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的2.5μSv/h剂量率控制水平。 2）泄漏辐射及散射辐射的屏蔽效果 经计算分析，本项目X射线主射束不直接照射北墙、东墙、西墙、南墙、防护门及室顶防护面及通风口处，因此考虑散射和漏射影响。X射线机开机状态下，对以上区域的辐射影响主要为泄漏辐射影响及散射影响。计算结果见表11-4。 表11-4 漏射及散射剂量率计算结果 关注点 辐射类型 关注点位置 屏蔽厚度 计算距离m 屏蔽透射因子B 剂量率μSv/h 1 漏射 北墙外30cm处 14mmPb+150mm混凝土 1.25 10-（14/5.7）×10-（150/100） 0.354 0.354 散射 10-（14/1.4）×10-（150/86） 1.45×10-7 2 漏射 东墙外30cm处 14mmPb+150mm混凝土 1.25 10-（14/5.7）×10-（150/100） 0.354 0.354 散射 10-（14/1.4）×10-（150/86） 1.45×10-7 3 漏射 南墙外30cm处 14mmPb+150mm混凝土 1.25 10-（14/5.7）×10-（150/100） 0.354 0.354 散射 10-（14/1.4）×10-（150/86） 1.45×10-7 4 漏射 西墙外30cm处 14mmPb+150mm混凝土 1.75 10-（14/5.7）×10-（150/100） 0.181 0.181 散射 10-（14/1.4）×10-（150/86） 7.38×10-8 5 漏射 室顶防护面外30cm处 28mmPb（坑盖+室顶） 3.8 10-（28/5.7） 0.004 0.004 散射 10-（28/1.4） 8.6×10-17 10 漏射 防护门外30cm处 18mmPb（坑盖＋防护门） 1.75 10-（18/5.7） 1.135 1.135 散射 10-（18/1.4） 4.09×10-16 17 漏射 探伤室所在南侧厂房外道路 14mmPb+150mm混凝土 1.25 10-（14/5.7）×10-（150/100） 0.354 0.354 散射 10-（14/1.4）×10-（150/86） 1.45×10-7 注：漏射和散射计算距离保守使用辐射源点至关注点的水平距离，屏蔽厚度保守使用地坑盖及探伤室墙体的厚度。 根据上文分析，通风口考虑漏射线和散射线影响，通风口与室顶防护面屏蔽厚度与距离一致，则通风口处剂量率为0.004μSv/h。 综上可知，本项目拟建设位置周围关注点处辐射剂量率最大值为1.135μSv/h，低于《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的2.5μSv/h剂量率控制水平。 3)受照剂量 ①受照剂量估算公式 （式11-5） 式中：——有效剂量当量，Sv/a（周）； ——受照时间，h； ——X剂量率，Sv/h； K——吸收剂量对有效剂量当量的换算系数，Sv/Gy，保守取1。 ②照射时间确定 （1）探伤室内使用（检测）时间 根据前文分析，本项目XXGH3005型X射线探伤机年累计照射时间最大为4.2h，XXG2505型X射线探伤机年累计照射时间最大为20.8h，共25h。返厂维修调试部分累计曝光时间预计最大为15h。周照射时间为0.8h。 （2）现场检修及售后服务时间 X射线探伤机运输至客户工作场所后，仅有部分客户要求本公司负责现场开机调试，保守按照每年10台机器需要现场开机调试计算，每台（套）设备曝光时间不超过0.5h，该部分年累计曝光时间最大为5h。 外售的射线装置如出现故障，部分客户要求本公司职业人员负责前往现场检修，检修完成后需开机调试，每次调试曝光时间不超过0.5h，现场售后服务按照每年10次计，该部分年累计曝光时间最大为5h。 售后服务年累计照射时间最大为10h，周累计照射时间最大为0.2h。 ③居留因子确定 根据《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014），不同环境条件下的居留因子列于表11-5。 表11-5 居留因子的选取 场所 居留因子T 停留位置 本项目停留位置 全居留 1 控制室、暗室、办公室、邻近建筑物中的驻留区 1：操作加工贮存室、办公室、宿舍楼、中国石油化工有限公司天津分公司厂房、天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房、南侧厂房闲置区域 部分居留 1/2～1/5 走廊、休息室、杂物间 / 偶然居留 1/8～1/40 厕所、楼梯、人行道 1/8：南侧厂房外道路 ④管电压管电流确定 本次评价采用最大管电压（300kV）和最大管电流（5mA）条件下得出的辐射水平计算结果进行有效剂量估算。 ⑤辐射工作人员的有效剂量 保守按照2名辐射工作人员全部参加工作计。X射线探伤机在工作状态下，对工作人员影响的区域主要在X射线探伤机西侧操作加工贮存室内的控制台。 由上述探伤室外剂量率计算结果可知，本项目设备控制台位于探伤室西侧操作加工贮存室内，控制台位置最大辐射水平为0.03μSv/h，居留因子取1，则工作人员周累计受照剂量为H周=0.03×0.8×1=0.024μSv/周。工作人员年受照剂量为H年=0.03×40×1÷1000=1.2×10-3mSv/a。 本项目职业人员在客户方使用和检修的总时间不超过5+5=10h，客户方射线装置工作场所屏蔽体外剂量率最大不超过2.5μSv/h，居留因子保守取1，则该部分周累计受照剂量为H周=2.5×0.2×1=0.5μSv/周。则该部分年有效剂量为：H年＝2.5×10×1÷1000≈0.025mSv/a。 由以上估算结果可知，本项目职业人员的周有效剂量最大为0.024+0.5=0.524μSv/周，年有效剂量最大为1.2×10-3+0.025≈0.025mSv/a，均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的标准要求。 ⑥公众成员的有效剂量 各工作场所内公众成员受照剂量估算的具体计算参数及结果详见表11-6。 表11-6 关注点处公众成员受照剂量预测结果 关注点编号 关注点位置 居留因子 年照射时间 周照射时间 关注点处的剂量率（μSv /h） 周有效剂量（μSv/a） 年有效剂量（mSv/a） 12 探伤室西侧办公室 1 40 0.8 6.5×10-3 0.005 2.6×10-4 13 探伤室北侧宿舍楼 1 40 0.8 5.21×10-5 4.2×10-5 2.08×10-6 14 探伤室东北侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 1 40 0.8 8.51×10-3 6.8×10-3 3.4×10-4 15 探伤室东侧中国石油化工有限公司天津分公司厂房 1 40 0.8 2.0×10-3 1.6×10-3 8.0×10-5 16 探伤室南侧天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房 1 40 0.8 9.0×10-3 0.007 3.6×10-4 17 探伤室所在南侧厂房外道路 1/8 40 0.8 0.354 0.035 0.002 18 探伤室所在南侧厂房闲置区域 1 40 0.8 0.03 0.024 1.2×10-3 19 探伤室西侧操作加工贮存室 1 40 0.8 0.03 0.024 1.2×10-3 由以上估算结果可知，公众成员周有效剂量最大为0.035uSv/周，年有效剂量最大为0.002mSv/a，均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的标准要求。 3．其他三废环境影响分析 探伤室内产生的臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)在探伤室设计的通风系统条件下，换气次数大于3次/h。排风口位于探伤室室顶东南角，探伤室内废气经排风口引至室顶外，探伤室南侧、东侧0.4m即为厂房窗户，通过探伤室所在南侧厂房东墙、南墙窗户自然通风排至车间外环境，此处为道路，不属于人员活动密集区。满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中“探伤室应设置机械通风装置,排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次”的要求，使臭氧和氮氧化物对周围环境影响较小。 4．运行分析与评价 由上述运行期间的分析可以看出，天津毅博通检测设备有限公司在按照设计条件使用XXGH3005型、XXG2505型X射线探伤机，正常运行期间： 根据理论计算，X射线探伤室运行时探伤室外受主射束影响的关注点处的辐射剂量率最大为0.07μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的2.5μSv/h剂量率控制水平。建设位置周围关注点处辐射剂量率最大值为1.135μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的2.5μSv/h的剂量率控制水平。 本项目职业人员的周有效剂量最大为0.024+0.5=0.524μSv/周，年有效剂量最大为1.2×10-3+0.025≈0.025mSv/a，均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的标准要求。 公众成员周有效剂量最大为0.035uSv/周，年有效剂量最大为0.002mSv/a，均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的标准要求。 总之，在现有设计条件下，天津毅博通检测设备有限公司拟建设探伤室周围的剂量率、辐射工作人员及公众成员所接受的周有效剂量、年有效剂量均不大于本报告提出的评价标准，满足国家有关要求。

事故影响分析 1．可能发生的辐射事故 本项目运行中，可能发生的事故工况主要为： 1、出厂前及维修后公司内使用射线装置时 （1）在门-机联锁失效的情况下，铅防护门尚未完全关闭时，地坑升降平台未完全降落导致盖板未完全闭合的情况射线装置出束，致使X射线泄漏到探伤室外面，给周围的辐射工作人员和公众人员造成不必要照射。 （2）操作人员将被测设备送入探伤室时，尚未撤出探伤室，防护关闭，射线装置出束，导致人员受到超剂量照射。 （3）探伤室及地坑屏蔽结构劳损，射线装置出束，致使X射线泄漏到探伤室外面，给周围的辐射工作人员和公众人员造成不必要照射。 （4）射线装置在生产组装过程中误开机，在没有屏蔽措施的情况下，将造成超剂量照射，严重时可导致人员死亡。 （5）射线装置被盗，使射线装置使用不当，造成周围人员的不必要照射。 2、客户现场使用射线装置时 （1）客户操作人员违规操作或误操作，导致射线装置对周围人员造成不必要照射，严重者可能造成辐射损伤甚至危及生命。 （2）客户方安全防护措施无法满足要求，将导致本项目前往现场使用（调试）、维修的职业人员造成超剂量照射。 2．辐射事故应急及预防措施 （1）预防措施 为防止意外事故的发生，将事故风险降至最低，建设单位采取如下措施： 1）探伤室设置门-机联锁装置，并定期进行检查，保证在防护门关闭后X射线探伤机才能进行作业。门打开时应立即停止X射线照射，关上门不能自动开始X射线照射，地坑升降平台设置连锁装置，升降平台升起时X射线照射立即停止照射，升降平台降落后不能自动开始X射线照射，只有升降平台完全降落及防护门全部关闭时，才能具备开启高压射线的条件。 2）探伤室内和控制台处各安装1个紧急停机按钮，探伤室西墙防护门处安装1各紧急开门按钮，确保出现紧急事故时，能立即停止照射并使探伤室内人员离开。 3）探伤室同时设有“预备”和“照射”状态的指示灯，照射状态指示装置应与X 射线装置联锁。“预备”和“照射”信号分为黄色和红色，有明显区别，定期检查屏蔽探伤室外指示灯，使其处于良好工作状态。 4）定期检查探伤室的安全联锁装置，确保其正常运行，每一次照射前，辐射工作人员要确认探伤室内没有人员驻留并关闭防护门。只有在探伤室防护门关闭、升降平台完全降落、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。 5）探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。 6）将探伤室内划为控制区，探伤室外部检测室划为监督区。建设单位应定期测量探伤室外围区域的辐射水平，包括辐射工作人员工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 7）辐射工作人员进入探伤室时应携带个人剂量报警仪并佩戴个人剂量计，当辐射水平达到设定的报警水平时，个人剂量报警仪报警，辐射工作人员应立即离开探伤室，同时阻止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。 8）根据实际情况建立健全辐射安全管理机构、规章制度和操作规程，并对工作人员做好培训。辐射工作人员必须参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得相关证书，持证上岗。 9）建立完善的辐射事故应急措施。不断增强应急处理能力，责任到人，将事故和危害降到最低限度。一旦发生意外受照事故，立即启动《辐射事故应急预案》。 10）设备检修维护人员在进行检修工作时应取下控制台的开关钥匙，确保X射线探伤机关机，以避免不必要的照射。 11）本项目射线装置外售前，放置于操作加工贮存室内，室门设置安全锁，且操作加工贮存室内外均设有摄像监控设备，与办公室联网，便于人员随时查看操作加工贮存室内部及周边情况，防止设备丢失或被盗。在日常工作中，需加强对设备的管理，一旦发生丢失或被盗事件时，将及时报告当地生态环境部门、公安部门以及卫生健康部门。 12）射线装置发货前须调查客户是否完成环境影响评价工作，在确认客户方射线装置应用取得环评批复和辐射安全许可证，具备使用X射线探伤机所需辐射安全防护措施后，方可发货。职业人员在客户现场安装、使用（调试）、检修时，严格按操作流程在断电状态下进行操作，并全程佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪，受照剂量率超过设定水平时，及时停机，整改完成后方可重新开机。 （2）应急措施 本项目辐射事故应急措施主要包括以下几个方面： 1）第一时间按下紧急停机按钮，切断X射线探伤机的电源，现场人员应迅速撤至安全区域，保护现场，通知防护人员和应急小组。 2）立即启动本单位的《辐射事故应急预案》，应急小组成员应迅速分析查明发生事故的原因、时间、影响范围等。应急小组对受照情况作出初步判断，是否构成事故等级。如果构成事故等级，立即通知当地生态环境主管部门和应急管理部门，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 3）对可能受超剂量照射的人员，立即采取暂时隔离和应急救援措施。 4）积极配合生态环境主管部门及卫生部门调查事故原因，并做好后续工作。 5）事故未解决，现场未达到安全状态，不得解除封锁，将事故的后果和影响控制在最低限度。出现故障的经有专业技术人员维修，经有资质的检测机构对其进行检测，合格后方可启用，达不到要求不得投入使用。 6）纠正和整改。 一旦有辐射事故发生，应严格按放射事故处理规定等要求及时处理，同时上报当地生态环境主管部门，应及时采取措施，妥善处理，以减少和控制事故的危害影响，并接受监督部门的处理，使辐射危害控制在最小范围之内。

# 表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）中对使用射线装置单位的要求，天津毅博通检测设备有限公司拟成立辐射安全管理机构，拟签订辐射安全工作责任书，法人代表为辐射安全工作第一责任人，由辐射安全管理机构全面主持辐射安全管理工作，统一指挥射线装置运行安全的工作，对本单位的测试工作及辐射工作人员进行统筹管理，组织落实辐射工作的各项管理规章制度和操作规程，防止辐射安全事故的发生。

辐射安全管理规章制度 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等要求，天津毅博通检测设备有限公司拟制定辐射安全管理规章制度，包括：《X射线机安全操作规程》、《辐射工作人员岗位职责》、《设备检修维护制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射工作人员培训制度》、《个人剂量与健康管理规定》、《安全防护设施检修和维护制度》、《自行检查和年度评估制度》等。 规章制度中应对操作人员岗位责任、辐射防护和安全保卫、辐射设备的使用等方面分别做出明确的要求和规定，保障从事辐射工作的人员和公众的健康与安全，保护环境。探伤室投入使用时，应切实落实各项辐射管理规章制度。 公司拟由辐射安全管理机构和辐射安全负责人宣传贯彻辐射安全的相关政策及法规，制定合理的规章制度及防护措施，对探伤工作提出合理建议并进行监督管理，对环境风险事故处理进行指导，对辐射工作人员的工作过程进行管理。

辐射检测 （1）个人剂量检测 建设单位拟为辐射工作人员配备个人剂量计（牌）和个人剂量报警仪。个人剂量计应定期送交有资质的检测部门进行检测，并建立个人剂量检测档案，终生保存，个人剂量检测周期最长不应超过三个月。当发现个人剂量检测结果异常时及时上报。 （2）常规检测 1）检测因子 周围剂量当量率。 2）检测频率 探伤室建成后进行验收检测；投入使用后每年至少进行1次常规检测。 3）检测范围 探伤室外30cm处及部分关注点位处 4）检测布点 检测点主要涵盖以下几处位置： a.通过巡测，发现的辐射水平异常高的位置； b.防护门外30cm离地面高度为1m处，测门的左、中、右侧3个点和门缝四周各1个点； c.探伤室墙外或邻室墙外30cm离地面高度为1m处，每个墙面至少测3个点； d.人员可能到达的探伤室室顶或探伤室上层（方）外30cm处，至少包括主射束到达范围的5个检测点； e.人员经常活动的位置，主要包括控制台、各环境保护目标处及其他人员能到达的位置； f.每次检测结束后，应检测探伤室的入口，以确保X射线探伤室已经停止工作； g.探伤室外主射束可到达地面处，四周至少各测1个点。 5）剂量率控制水平 以2.5μSv/h作为探伤室四周屏蔽体、防护门外各关注点处的剂量率参考控制水平，以100μSv/h作为探伤室室顶外关注点处的剂量率参考控制水平，如发现超标情况，则应暂停使用X射线探伤机并进行调查，查找原因，改善探伤室防护条件。 6）检测人员和检测记录 每年定期例行检测由辐射工作人员负责，检测结果进行记录并存档。 （3）验收监测计划 项目竣工后，及时组织开展竣工环保验收工作，根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）的要求，开展竣工环保验收监测。将仪器接通电源预热15min以上，仪器探头离地1m，设置好测量程序，仪器自动读取10个数据，计算均值。 （4）现场调试检测计划 1）根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）要求，X射线探伤机应在额定工作条件下，探伤机置于与测试点可能的最近位置。巡测范围应根据探伤室设计特点、照射方向及建造中可能出现的问题决定，并关注天空反散射对周围的剂量影响； 2）无固定照射方向的探伤室在有用线束照射四周屏蔽墙时，因巡测墙上不同位置及门、门四周的辐射水平；探伤室四面屏蔽墙外及楼上如果有人员活动的可能，应巡测墙上不同位置及门外30cm门四周的辐射水平。 3）设有窗户的探伤室，应特别注意巡测窗外不同距离处的辐射水平。 4）现场探伤的，应通过巡测的方式确定控制区和监督区，调试时应检测操作位，确保操作位置的辐射水平是可接受的。 5）调试结束后，应检测操作者所在位置的辐射水平，以确保探伤机确已停止工作。 （5）防护能力检测 建设单位应每年委托有资质单位对工作场所防护设施进行辐射检测，并出具检测报告，并妥善保存。检测报告与年度评估报告一起上报生态环境部门。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止辐射工作并向辐射防护负责人报告。 （6）应急检测 工作场所如发现异常情况或怀疑有异常情况，应对工作场所和环境进行应急检测。

辐射事故应急 建设单位拟制定《辐射事故应急预案》，发生辐射事故时，立即切断电源并启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要的应急防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向生态环境局和公安局报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向卫生行政部门报告。 辐射事故应急预案应包括以下内容： 1.放射事件应急处理机构与职责 （1）成立辐射事故应急处理领导小组，组织开展风险事件的应急处理救援工作。 （2）应急处理领导小组职责 a.定期组织对人员进行辐射防护情况自查和检测，发现事故隐患及时督导整改； b.发生人员受超剂量照射事故，应及时启动本预案； c.事故发生后立即组织有关部门和人员进行事故应急处理； d.负责向生态环境部门、公安及卫生行政部门及时报告事故情况； e.负责辐射事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作； f.人员受照时，要通过个人剂量计或其它工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量； g.负责迅速安置受照人员就医，及时控制事故影响。 2.应急处理领导小组及各相关部门电话 3.应急物资、设备及物质准备 4.辐射事故应急救援应遵循的原则 （1）迅速报告原则； （2）主动抢救原则； （3）生命第一的原则； （4）科学施救，控制危险源，防止事故扩大的原则； （5）保护现场，收集证据的原则。 5.应急响应 （1）发生辐射事故时，应急办公室立即启动公司应急预案。 （2）立即向应急领导小组报告，并根据辐射事故情况确定辐射事故等级。 （3）立即向所在区生态环境主管部门报告，发生超剂量照射情况时同时上报卫生部门，发生射线装置丢失等情况时同时上报公安部门。 （4）事故发生后2小时内填写《辐射事故初始报告表》，报所在区生态环境主管部门。 6.辐射事故应急处理程序 （1）事故发生后，当事人应立即通知工作场所的工作人员离开探伤现场，并及时上报辐射事故应急处理领导小组； （2）应急处理领导小组召集人员，根据具体情况迅速制定事故处理方案； （3）事故处理必须在应急处理领导小组的领导下，在公司有经验的工作人员和防护人员的参与下进行； （4）各种事故处理以后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故重复发生。 7.辐射事故应急终止 事故处理完毕，如实现受照人员得到救治、现场辐射水平降低至规定限值以下、设备修复完成等情况，且得到行政主管部门批准后，可终止本次应急行动；指定专人发布应急行动的终止，并由辐射事故应急处理领导小组对当次辐射事故应急行动进行总结和反思，及时收集与事故有关的物品和资料，做好调查研究工作，认真分析事故原因，并采取妥善措施，尽量减少事故发生。 8.辐射事故应急处理程序演练 每年至少一次进行辐射事故应急演习。演习完毕，总结评估应急预案的可操作性，必要时，对应急预案作出修改和完善。 为减少事故发生，必须加强核安全文化建设，建立健全核安全管理，提高辐射工作人员安全和技术水平；严格按照操作规程作业，认真落实应急预案，提高单位应急能力；加强设备检查和维修，减少故障发生，从而确保安全。 建设单位将在项目运行后根据实际情况进一步完善本应急预案，确保发生风险事件时，能迅速采取必要的、有效的应急响应行动，保护工作人员、公众和环境的安全。

从事辐射活动能力评价 1．与《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年1月4日生态环境部令第20号修改）符合情况 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年1月4日生态环境部令第20号修改），使用放射性同位素、射线装置的单位申请领取许可证，应当具备相应条件。本项目建设单位从事辐射活动能力的评价详见表12-1。 表12-1 从事辐射活动能力评价 环境保护部令第3号要求具备条件 公司情况 是否符合 （一）使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 拟成立辐射安全领导小组全面负责辐射安全与环境保护管理工作。 建设单位按承诺落实后符合 （二）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 拟安排辐射工作人员于国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并报名参加考核，考核通过后方可上岗。 （三）使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。 本项目不涉及放射性同位素方面的内容。 不涉及 （四）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 本项目X射线探伤室，均按要求落实辐射防护和安全措施。 建设单位按承诺落实后符合 （五）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和检测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射检测等仪器。 企业拟配备便携式辐射检测仪器1台、个人剂量报警仪2部、个人剂量计2支。 （六）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、检测方案等。 公司拟制定《X射线机安全操作规程》、《辐射工作人员岗位职责》、《设备检修维护制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射工作人员培训制度》、个人剂量与健康管理规定》、《射线装置使用登记与台帐管理制度》、《自行检查和年度评估制度》、《辐射检测方案》等 （七）有完善的辐射事故应急措施。 公司拟制定《辐射事故应急预案》，拟制定相应辐射事故应急措施 （八）产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。 本项目运行过程中不产生放射性废气、废液、固体废物。且不涉及使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗等业务。 不涉及 以上分析表明，在制定落实各项辐射安全管理制度和辐射防护措施后，天津毅博通检测设备有限公司将具备使用射线装置的单位申请领取许可证应当具备的条件。 2．与原环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》符合情况 原环保部2011年第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》对拟使用射线装置和放射性同位素的单位提出了具体条件，本项目具备的条件与“18号令”要求的对照情况见表12-2。 表12-2 与“18号令”安全和防护能力对照检查情况 原环境保护部令第18号要求具备条件 公司情况 是否符合 第五条 生产、销售、使用、贮存放射性同位素与射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 使用射线装置场所拟设电离辐射警告标识和中文警示说明。射线装置设有安全联锁及报警装置，安装有工作状态指示灯。探伤室设有紧急停机开关，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。 建设单位按承诺落实后符合 建设单位按承诺落实后符合 第九条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。 公司拟每年委托有资质单位对辐射工作场所进行辐射检测，并出具检测报告；拟配备便携式辐射检测仪器，定期对辐射环境进行自行检测，做好记录，并妥善保存。 第十二条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 公司拟对其射线装置的安全和防护进行年度评估，并于每年1月31日前报发证机关。 第十七条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照环境保护部审定的辐射安全培训和考试大纲，对直接从事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。 公司拟安排辐射工作人员于国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并报名参加考核，考核通过后方可上岗。 第二十三条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。 公司拟为从事辐射工作的人员建立个人健康档案，每季度送检个人剂量计一次，每年对从事放射性操作的人员定期进行健康体检。 综上所述，建设单位承诺按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的要求采取辐射安全和防护管理措施，在落实各项措施后可满足管理办法要求。 3．与中国核与辐射安全管理体系（第三层级）《Ⅱ类非医用X线装置监督检查技术程序》（NNSA/HQ-08-JD-IP-024）对照情况 本项目拟设置安全防护设施和辐射安全管理制度，与中国核与辐射安全管理体系（第三层级）《Ⅱ类非医用X线装置监督检查技术程序（NNSA/HQ-08-JD-IP-024）对比结果见表12-3。 表12-3 与“II类非医用X线装置监督检查技术程序”对照检查情况 II类非医用X线装置监督检查技术程序检查内容 公司情况 是否符合 辐射安全防护设施与运行 场所设施（固定式） 入口处电离辐射警示标志 拟设置 符合 入口处机器工作状态显示 拟设置 隔室操作 隔室操作 迷道 屏蔽墙已能够满足屏蔽要求，未设置迷道 不涉及 通风设施 探伤室顶部设有机械排风装置，每小时有效换气次数大于3次 建设单位按承诺落实后符合 防护门 探伤室拟设置铅防护门 操作台有钥匙开关 操作台设有防止非工作人员操作的锁定开关 门机连锁系统 装置设有门机联锁 照射室内监控设施 设置监控设施 照射室内紧急停机开关 探伤室内设置紧急停机开关 操作台上紧急停机开关 操作台上设有紧急停机开关 准备出束声光提示 拟设置准备出束声光提示 检测设备 便携式辐射检测仪器仪表 拟配备 建设单位按承诺落实后符合 个人剂量仪 拟配备 个人剂量报警仪 拟配备 应急物资 灭火器材 拟配备 管理制度 综合 辐射安全管理规定 拟制定 建设单位按承诺落实后符合 操作规程 拟制定 辐射安全和防护设施维护维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） 拟制定 检测 检测方案 拟制定 检测仪表使用与校验管理制度 拟制定 人员 辐射工作人员培训/再培训管理制度 拟制定 辐射工作人员个人剂量管理制度 拟制定 应急 辐射事故应急预案 拟制定 综上所述，本项目测试X射线探伤机时竖直放置，X射线探伤室已能够满足屏蔽要求，因此未设计迷道，本项目拟采取的其他各项安全防护设施和辐射安全管理制度在落实后可符合中国核与辐射安全管理体系（第三层级）《Ⅱ类非医用X线装置监督检查技术程序（NNSA/HQ-08-JD-IP-024）相关要求。

核技术应用项目环保手续履行 根据国家相关法律法规及行政主管部门要求，核技术应用项目环保手续包括环境影响评价、辐射安全许可证办理及竣工环保验收三个部分，具体流程如图12-1所示，供核技术应用单位参考。 建设单位在履行本项目环评手续，取得《辐射安全许可证》后方可开展辐射工作。本项目竣工后，建设单位还应按照《建设项目环境保护管理条例》要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收检测报告。 图12-1 核技术应用项目环保手续办理流程图

# 表13 结论与建议

结论 1．项目概况 天津毅博通检测设备有限公司租赁南侧厂房目前处于闲置状态，拟建设位置隔断为三个同等面积房间，自西向东依次为办公室、操作加工贮存室、检测室，拟于检测室内建设一座探伤室，探伤室内建设一个屏蔽地坑，对公司部分探伤设备进行测试。核技术利用类型属于使用Ⅱ类射线装置。 2．实践的正当性 本项目的开展有利于测试设备的质量，为公司创造更大的经济和社会效益，在评判生产设备好坏的同时不断提高公司生产设备的质量，为公司创造更大的经济和社会效益。本项目设计采取的辐射防护与安全设施能够降低对工作人员和周围公众的辐射影响，经后续理论分析，其运行所致辐射工作人员和周围公众成员的剂量符合标准“剂量限值”的要求，带来的社会、经济效益可以弥补其可能引起的辐射影响，符合《电离辐射防护与辐射源基本标准》（GB18871-2002）中的辐射防护“实践正当性”的要求。 3．选址、布局的合理性 本项目拟建地址为天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角，用地性质为工业用地。探伤室（屏蔽体外50m范围内）不涉及学校、医院、居民区等环境保护目标，且经剂量估算，本项目X射线探伤机对周围的剂量影响可满足相关标准限值要求；此外，本项目建设位置便于公司上下游工序衔接；因此，本项目选址和布局合理。 4．辐射安全与防护分析结论 本项目根据剂量水平的估算结果可知，探伤室的屏蔽防护能够达到标准规范中的要求。本项目采取了一系列辐射安全与防护措施，探伤室设置门-机联锁装置，在门关闭地坑升降平台降至坑底，关闭坑顶的铅防护盖板后X射线探伤机才能进行作业；工作状态指示灯与X射线探伤机联锁；控制台和防护门周围设置紧急停机开关；将探伤室内划为控制区，探伤室周围相邻区域划分为监督区。控制区外探伤室屏蔽体张贴电离辐射警告标识和中文警示说明，辐射工作人员在控制区边界外操作，监督区边界上悬挂“无关人员禁止入内”警告牌等。建设单位为辐射工作人员配备个人剂量计、个人剂量报警仪和辐射巡检仪，建设单位拟制定各项辐射环境管理制度和辐射事故应急预案。以上措施具有一定的可行性，能够把潜在的辐射降到最低。 5．环境影响分析结论 根据理论计算，X射线探伤室运行时探伤室外受主射束影响的关注点处的辐射剂量率最大为0.07μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的2.5μSv/h剂量率控制水平。建设位置周围关注点处辐射剂量率最大值为1.135μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的2.5μSv/h的剂量率控制水平。 本项目职业人员的周有效剂量最大为0.024+0.5=0.524μSv/周，年有效剂量最大为1.2×10-3+0.025≈0.025mSv/a，均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的标准要求。 公众成员周有效剂量最大为0.035uSv/周，年有效剂量最大为0.002mSv/a，均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的标准要求。 探伤室顶部机械排风装置设计有效总通风量约200m3/h，有效换气次数大于3次；探伤室内废气经排风口引至室顶外，探伤室南侧、东侧0.4m即为厂房窗户，通过探伤室所在南侧厂房东墙、南墙窗户自然通风排至车间外环境，此处为道路，不属于人员活动密集区。满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中“探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次”的要求，臭氧和氮氧化物产量均很小，对周围环境影响较小。 6．辐射安全管理 天津毅博通检测设备有限公司拟成立辐射安全与环境保护管理领导小组，负责射线装置的安全和防护工作，拟建立辐射安全管理规章制度、配备辐射检测设备并制订辐射检测计划、制订辐射事故应急预案；公司拟为本项目配备2名辐射工作人员，拟安排辐射工作人员于国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并报名参加考核，考核通过后方可上岗。还应申领由天津市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》。建设单位在落实各项辐射安全管理措施后能够有效控制辐射安全。 7．结论 综上所述，天津毅博通检测设备有限公司在充分落实本报告提出的各项辐射安全和防护措施，加强环境管理的情况下，新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目对周围环境和人员的辐射影响满足国家剂量限值和本报告提出的约束值要求，因此从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

建议和承诺 1．承诺 （1）承诺按方案进行本项目建设并配备相应检测设备，确认门-机联锁装置、工作状态指示灯、电离辐射警告标志、紧急停机开关等安全设施运行良好，定期检查。 （2）严格按照拟制定的各项环境保护和辐射防护措施执行，尽可能降低项目运行过程中对环境造成的影响。 （3）加强工作人员的个人剂量监督并建立工作人员个人剂量档案，并委托有资质单位定期进行个人剂量检测。 （4）及时申领《辐射安全许可证》，取得后方可开展辐射工作。 （5）按规定操作X射线探伤机，确保探伤室内无人员滞留。 （6）项目建成后按照环保要求及时组织进行竣工环保验收。 2．建议 （1）加强对工作人员的教育和培训，避免辐射事故（件）的发生。 （2）在探伤室内安装固定式剂量报警仪，避免辐射事故（件）的发生。 （3）对辐射工作人员进行防护知识培训，能合理的应用“距离、时间、屏蔽”的防护措施，使公众成员和工作人员所受到的照射降到“可合理达到的尽量低水平”。

附图和附件 附图1 本项目所在地理位置图 附图2 项目周边关系影像图 附图3 探伤室所在天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房平面布置图 附图4 探伤室平面布置图 附图5 探伤室剖面布置图 附件1 环境影响评价委托书 附件2 公司营业执照 附件3 房屋租赁合同 附件4 用地证明 附件5 环境检测报告

# 表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

附图1 本项目所在地理位置图

附图2 项目周边关系影像图

# 附图3 探伤室所在天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房平面布置图

# 附图4 探伤室平面布置图

# 附图5 探伤室剖面示意图

# 附件2  营业执照

# 附件3  厂房租赁合同

# 附件4  用地证明

# 附件5  环境检测报告

附件6  审查意见及修改索引

新建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目第一次修改索引

评审会议召开时间：2023年2月13日  填表人：高蕾（山东海美侬项目咨询有限公司） 联系人：陈翔宇  联系电话：15662770639

| 序号 | 会议纪要意见 | 修改前报告内容 | 修改后报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修改日期：2023年3月3日 |
| 1 | 完善项目地理位置、射线装置参数明细及用途。核实劳动定员数量及分工合理性。 | 项目地理位置：天津市滨海新区大港安港三路199号，天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角。公司所在南侧厂房北侧为道路及宿舍楼，南侧为道路及天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房，西侧为门卫及空地，东侧为道路及中国石油化工有限公司天津分公司厂房。 根据建设单位提供的资料，公司拟为本项目配备两名辐射工作人员负责生产、调试、销售，其中涉及X射线探伤机开机使用环节为设备的检测、调试、售后服务工作。 （1）探伤室内使用（检测）时间 本项目每台（套）新生产的X射线探伤机最多调试或使用5次，每次调试曝光时间不超过5min，XXGH3005型年产量为10台套，XXG2505型年产量为50台套，则XXGH3005型X射线探伤机年累计照射时间最大为4.2h，XXG2505型X射线探伤机年累计照射时间最大为20.8h。 （2）现场调试时间 X射线探伤机运输至客户工作场所后，需由本项目职业人员在现场开机调试，每台（套）设备曝光时间不超过0.5h，该部分年累计曝光时间最大为30h。 （3）检修调试（售后服务）时间 外售的射线装置如出现故障，将由本项目职业人员前往现场检修，检修完成后也需开机调试，每次调试曝光时间不超过0.5h，X射线探伤机发生故障的概率大概50%，本项目年生产60台设备，年检修次数约30次，则该部分累计曝光时间预计最大为15h。 | 本项目建设地点为天津市滨海新区大港安港三路199号天津市金鹏网架工程有限公司南侧厂房内东南角，并全文修改。公司所在厂房东侧为道路及中国石油化工有限公司天津分公司厂房，南侧为道路及天津宝利信塑料发泡制品有限公司厂房，西侧为门卫及空地，北侧为道路及宿舍楼。 根据建设单位提供的资料，公司拟为本项目配备两名辐射工作人员负责生产、调试，1名辐射管理人员负责销售及公司辐射工作的管理。生产环节均为配件组装，生产时间用时较短，一人生产一台机器仅用时0.5天，两名辐射工作人员其中涉及X射线探伤机开机使用环节为设备的检测、调试、售后服务工作，主要为探伤室内设备出厂前及售后维修后的测试，其售后维修大部分返厂维修，客户要求现场调试及售后维修频次较少。 （1）探伤室内使用（检测）时间 本项目每台（套）新生产的X射线探伤机最多调试或使用5次，每次调试曝光时间不超过5min，XXGH3005型年产量为10台套，XXG2505型年产量为50台套，则XXGH3005型X射线探伤机年累计照射时间最大为4.2h，XXG2505型X射线探伤机年累计照射时间最大为20.8h，共25h。 根据企业提供资料，每年返厂维修调试次数最大不超过30次，单次调试曝光时间不超过0.5h。则该部分累计曝光时间预计最大为15h。 （2）现场调试时间 X射线探伤机运输至客户工作场所后，仅有部分客户要求本公司负责现场开机调试，保守按照每年10台机器需要现场开机调试计算，每台（套）设备曝光时间不超过0.5h，该部分年累计曝光时间最大为5h。 （3）现场检修调试（售后服务）时间 外售的射线装置如出现故障，部分客户要求本公司职业人员负责前往现场检修，检修完成后需开机调试，每次调试曝光时间不超过0.5h，现场售后服务按照每年10次计，该部分年累计曝光时间最大为5h。 探伤室内使用（检测）时间共40h，现场调试及售后检修时间共10h。 |
| 2 | 核实表10-2屏蔽参数，建议分别描述探伤机及地坑屏蔽设计，核实防护门形式、搭接设计及屏蔽材料厚度。核实有用线束方向是否避让控制台。细化平面图及剖面图，补充电缆连接和穿线孔示意图。 |  | 已核实屏蔽参数，并分别描述探伤机及地坑屏蔽设计，已核实修改防护门搭接设计及屏蔽材料厚度，计算及结论一并修改。详见附表10-2、10-3。 地坑深度1.3m，周向型探伤机竖直放置、X射线管朝下，探伤机辐射源点位置距地坑顶部约1m，辐射角30°，则辐射源点至探伤室外主射束的到达位置水平距离为1÷tan15°≈3.73m，本项目探伤机与探伤室四周墙体的最远距离为1.3m，3.73m＞1.3m，因此，主射束会穿越土层、地面照射到探伤室外，控制台在主射束范围内，未避让控制台，经过预测分析，控制台辐射剂量率在标准范围内，详见P39。平面图及剖面图已细化，补充电缆连接和穿线孔示意，详见附图4、附图5。 |
| 3 | 完善控制区、监督区划分及管理措施。细化现场调试、检修调试(售后服务)流程，充实上述过程辐射安全与防护措施。事故工况补充现场调试及检修调试过程可能的事故情况。 | 根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），应对探伤工作场所实行分区管理，本项目将探伤室作为本项目的辐射防护控制区，将检测室其他区域划分为监督区。 表10-1 探伤场所控制区和监督区的划分 分区 控制区 监督区 场所 探伤室内部 检测室 管理要求 控制区内禁止无关人员进入；控制区的进出口及其他适当位置设置醒目的电离辐射警告标志 设置警告标志，定期检测其辐射剂量 | 根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），应对探伤工作场所实行分区管理，本项目将探伤室作为本项目的辐射防护控制区，将探伤室西侧待检设备放置区、探伤室北侧过道、探伤室东侧夹道及道路、探伤室南侧夹道及道路及探伤室四周屏蔽体外1m范围内的所有区域划分为监督区。 表10-1 探伤场所控制区和监督区的划分 分区 控制区 监督区 场所 探伤室内部 探伤室西侧待检设备放置区、探伤室北侧过道、探伤室东侧夹道及道路、探伤室南侧夹道及道路及探伤室四周屏蔽体外1m范围内的所有区域 管理要求 控制区内禁止无关人员进入；控制区的进出口及其他适当位置设置醒目的电离辐射警告标志 设置警告标志，定期检测其辐射剂量 已细化现场调试、检修调试(售后服务)流程，并补充相应辐射安全与防护措施。详见P23-P24、P29-P30。 已补充现场调试及检修调试过程可能的事故情况。详见P25。 |
| 4 | 辐射环境影响分析完善表11-1关注点列表及关注点位置标注，核实预测参数（屏蔽厚度、距离）和预测结果。补充周剂量计算内容。 |  | 已完善表11-1关注点列表及关注点位置标注详见P34、P37。并核实预测参数（屏蔽厚度、距离）和预测结果,详见P36-P39。已全文完善、补充周剂量计算内容。详见P41-P43。 |
| 5 | 修改场所监测因子、监测频次，补充客户场所处监测方案。补充验收监测内容。 | 1）检测因子 γ辐射剂量率。 2）检测频率 定期检测：正常情况下，每年进行定期例行检测。 | 1）检测因子 周围剂量当量率。 2）检测频率 探伤室建成后进行验收检测；投入使用后每年至少进行1次常规检测。客户场所处监测方案及验收监测内容详见P48-P50。 |
| 6 | 规范附图附件。 | —— | 已规范补充附图，详见附图1-附图5。 |

说明：1、专家意见栏中逐项列出会议纪要中的修改意见。

2、“修改前报告内容”系指报告（送审稿）未经修改前相关内容；“修改后报告内容”系指报告按照会议纪要修改后的相关内容；

3、修改内容中，对应专家意见把修改内容的页数、内容都写明，有核实等内容，明确核实后的结果。

4、每次修改后均需要给出日期和修改索引，报批后的修改索引中的“专家意见”参见流转单中的意见。

# Text boxes

探伤室拟建设位置

东

东

南

西

北

北

南

东

东北

北

穿线孔